## 比較まとめ
犬山市 自動式心マッサージ器（LUCAS3） 予備バッテリ購入数の比較
元資料「保守点検及び本体、バッテリ更新計画（2026.5修正）」の R9「予備3個購入」を見直したもの。R7の救急犬山1の車両更新（ルーカス購入なし・救急犬山4の本体を載せ替え）と、救急犬山2の旧本体の載せ替え先が救急犬山4であることを反映。機器更新・保守点検の年度は元資料のまま変更していない。
|  | 実績（購入なし） | [5 empty] | 計画期間
区分 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | R9〜R19 合計 | 考え方
元計画（2026.5修正） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 3年ごとに一律3個を計上
3年維持版（車両間入替あり） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 推奨案。常に「導入年度＋2年度以内」の電池を1個以上確保
4年維持版（車両間入替あり） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 推奨案。常に「導入年度＋3年度以内」の電池を1個以上確保
参考：3年維持版（入替なし） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |  | 各車に積みっぱなしで運用した場合
参考：4年維持版（入替なし） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 各車に積みっぱなしで運用した場合
元計画との差引（3年維持版） | [19 empty] | マイナスが削減個数
元計画との差引（4年維持版） | [19 empty] | マイナスが削減個数
バッテリ単価（税込・円） | 0 | 実績（購入なし） 3: ← 単価を入力すると下の事業費が自動計算されます
事業費 元計画（2026.5修正）
事業費 3年維持版（車両間入替あり）
事業費 4年維持版（車両間入替あり）
【結論】
・R9（令和9年度）の予備バッテリ購入は、3年維持版・4年維持版のいずれも 0個。救急犬山2の機器更新（車両更新）で新品バッテリ2個が付属し、旧救急犬山2本体（バッテリ2個付き）が救急犬山4へ回るため。
・R9〜R19の購入数合計は、元計画12個 → 3年維持版6個／4年維持版3個。
・上記個数は、機器更新や保守点検で入った新品・使用年数の浅い電池を車両間で入れ替えることが条件。入れ替えを行わない場合は 3年維持版12個／4年維持版5個（参考行）。
・機器更新・保守点検の年度は元資料から一切変更していない。変更点は、本体の載せ替え先（R7＝救4→救1、R9＝旧救2→救4）と、予備バッテリの購入年度・個数のみ。

## 3年維持版
犬山市 自動式心マッサージ器（LUCAS3） バッテリ更新計画 【3年維持版】
元資料「保守点検及び本体、バッテリ更新計画（2026.5修正）」をベースに、①R7の救急犬山1の車両更新（ルーカスは購入せず救急犬山4の本体を載せ替え）、②救急犬山2の旧本体の載せ替え先は救急犬山4、の2点を反映し、R9以降の予備バッテリ購入数を精査したもの。機器更新・保守点検の年度は元資料から変更していない。
判定基準（年） | 3 | …各車とも「導入年度＋2年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK
車両 | 項目 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | R9〜R19 合計
区分 | bar: …各車とも「導入年度＋2年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK 3 to …各車とも「導入年度＋2年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK 19
救急犬山1 (LUCAS3) | 機器イベント・作業 | …各車とも「導入年度＋2年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK 7: 車両更新（ルーカス購入なし） 救4の本体を載せ替え（電池R3・R6も）; …各車とも「導入年度＋2年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK 9: 救2の新品1個を受領（R3降ろす）; …各車とも「導入年度＋2年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK 12: 旧救3本体のR11を受領（R6降ろす）; …各車とも「導入年度＋2年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK 14: 旧救4本体のR13を受領（R9降ろす）; …各車とも「導入年度＋2年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK 16: 救3保守点検の新品を搭載（R11降ろす）; …各車とも「導入年度＋2年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK 19: 予備1個購入→搭載（R16降ろす）
| 搭載バッテリ（新） |  |  |  |  | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 19
| 搭載バッテリ（旧） |  |  |  |  | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 16
| 予備バッテリ購入数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
救急犬山2 (LUCAS3) | 機器イベント・作業 | …各車とも「導入年度＋2年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK 3: 新規配備（電池2個付属）; …各車とも「導入年度＋2年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK 7: 保守点検（新品1個）; …各車とも「導入年度＋2年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK 9: 機器更新（車両更新・電池2個付属） 旧本体を救4へ／新品1個を救1のR3と交換; …各車とも「導入年度＋2年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK 12: 救3更新の新品1個を受領（R3降ろす）; …各車とも「導入年度＋2年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK 13: 保守点検（新品1個）→救4へ; …各車とも「導入年度＋2年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK 15: 救4の新品予備1個を受領 （救2のR9を救4へ）; …各車とも「導入年度＋2年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK 17: 予備1個購入→搭載（R12降ろす）
| 搭載バッテリ（新） | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17
| 搭載バッテリ（旧） | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14
| 予備バッテリ購入数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
救急犬山3 (LUCAS3) | 機器イベント・作業 | …各車とも「導入年度＋2年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK 3: 新規配備（電池2個付属）; …各車とも「導入年度＋2年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK 8: 保守点検（新品1個）; …各車とも「導入年度＋2年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK 11: 予備1個購入→搭載（R3降ろす）; …各車とも「導入年度＋2年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK 12: 機器更新（車両更新・電池2個付属） 新品1個を救2へ／旧本体R11を救1へ; …各車とも「導入年度＋2年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK 15: 予備1個購入→搭載（R8降ろす）; …各車とも「導入年度＋2年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK 16: 保守点検（新品1個）→救1へ; …各車とも「導入年度＋2年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK 18: 予備1個購入→搭載（R12降ろす）
| 搭載バッテリ（新） | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18
| 搭載バッテリ（旧） | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15
| 予備バッテリ購入数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
救急犬山4 (LUCAS3) | 機器イベント・作業 | …各車とも「導入年度＋2年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK 3: 新規配備（電池2個付属）; …各車とも「導入年度＋2年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK 6: 保守点検（新品1個）; …各車とも「導入年度＋2年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK 7: 本体を救1へ載せ替え 以降R8まで積載なし; …各車とも「導入年度＋2年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK 9: 旧救2本体を受領（電池R3・R7付き）; …各車とも「導入年度＋2年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK 10: 予備1個購入→搭載（R3降ろす）; …各車とも「導入年度＋2年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK 13: 救2保守点検の新品を搭載（R7降ろす）; …各車とも「導入年度＋2年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK 14: 機器更新（車両更新・電池2個付属） 旧本体R13を救1へ; …各車とも「導入年度＋2年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK 15: 新品予備1個を救2へ／救2のR9を受領; …各車とも「導入年度＋2年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK 17: 保守点検（新品1個）（R9降ろす）
| 搭載バッテリ（新） | 3 | 3 | 3 | 6 |  |  | 7 | 10 | 10 | 10 | 13 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17
| 搭載バッテリ（旧） | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 7 | 7 | 7 | 10 | 14 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14
| 予備バッテリ購入数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
予備バッテリ | 購入数（年度計）
購入数（累計）
判定 | 全車に耐用年数内の電池1個以上
凡例
新規配備／機器更新（新品電池2個付属）
保守点検（新品電池1個付属）
予備バッテリ購入
車両間でのバッテリ入替（購入なし）
実績年度（R3〜R8）
※「搭載バッテリ（新）（旧）」は、その年度末時点で各車に積んでいる2個の電池の導入年度。
※ 購入数・判定はすべて数式。判定基準（B3）を書き換えると全年度の判定が再計算される（搭載計画そのものは自動では変わらない）。
※ 判定は R9 以降のみ（R3〜R8 は実績のため「－」）。B3=3 のとき全年度「○」。
※ R9の予備バッテリ購入は0個。救2の機器更新で新品2個が入るため。

## 4年維持版
犬山市 自動式心マッサージ器（LUCAS3） バッテリ更新計画 【4年維持版】
元資料「保守点検及び本体、バッテリ更新計画（2026.5修正）」をベースに、①R7の救急犬山1の車両更新（ルーカスは購入せず救急犬山4の本体を載せ替え）、②救急犬山2の旧本体の載せ替え先は救急犬山4、の2点を反映し、R9以降の予備バッテリ購入数を精査したもの。機器更新・保守点検の年度は元資料から変更していない。
判定基準（年） | 4 | …各車とも「導入年度＋3年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK
車両 | 項目 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | R9〜R19 合計
区分 | bar: …各車とも「導入年度＋3年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK 3 to …各車とも「導入年度＋3年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK 19
救急犬山1 (LUCAS3) | 機器イベント・作業 | …各車とも「導入年度＋3年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK 7: 車両更新（ルーカス購入なし） 救4の本体を載せ替え（電池R3・R6も）; …各車とも「導入年度＋3年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK 10: 救2の新品1個を受領（R3降ろす）; …各車とも「導入年度＋3年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK 12: 救3更新の新品1個を受領（R6降ろす）; …各車とも「導入年度＋3年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK 14: 救4更新の新品1個を受領（R9降ろす）; …各車とも「導入年度＋3年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK 18: 予備1個購入→搭載（R12降ろす）
| 搭載バッテリ（新） |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18
| 搭載バッテリ（旧） |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14
| 予備バッテリ購入数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
救急犬山2 (LUCAS3) | 機器イベント・作業 | …各車とも「導入年度＋3年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK 3: 新規配備（電池2個付属）; …各車とも「導入年度＋3年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK 7: 保守点検（新品1個）; …各車とも「導入年度＋3年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK 9: 機器更新（車両更新・電池2個付属） 旧本体を救4へ; …各車とも「導入年度＋3年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK 10: 新品1個を救1のR3と交換; …各車とも「導入年度＋3年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK 13: 保守点検（新品1個）（R3降ろす）; …各車とも「導入年度＋3年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK 17: 救4保守点検の新品を搭載（R9降ろす）
| 搭載バッテリ（新） | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 17 | 17
| 搭載バッテリ（旧） | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13
| 予備バッテリ購入数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
救急犬山3 (LUCAS3) | 機器イベント・作業 | …各車とも「導入年度＋3年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK 3: 新規配備（電池2個付属）; …各車とも「導入年度＋3年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK 8: 保守点検（新品1個）; …各車とも「導入年度＋3年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK 12: 機器更新（車両更新・電池2個付属） 新品1個を救1へ／旧本体R8を継続搭載; …各車とも「導入年度＋3年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK 16: 保守点検（新品1個）（R8降ろす）
| 搭載バッテリ（新） | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16
| 搭載バッテリ（旧） | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12
| 予備バッテリ購入数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
救急犬山4 (LUCAS3) | 機器イベント・作業 | …各車とも「導入年度＋3年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK 3: 新規配備（電池2個付属）; …各車とも「導入年度＋3年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK 6: 保守点検（新品1個）; …各車とも「導入年度＋3年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK 7: 本体を救1へ載せ替え 以降R8まで積載なし; …各車とも「導入年度＋3年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK 9: 旧救2本体を受領（電池R3・R7付き）; …各車とも「導入年度＋3年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK 11: 予備1個購入→搭載（R3降ろす）; …各車とも「導入年度＋3年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK 14: 機器更新（車両更新・電池2個付属） 新品1個を救1へ／旧本体R11を継続搭載; …各車とも「導入年度＋3年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK 17: 保守点検（新品1個）→救2へ; …各車とも「導入年度＋3年度以内」に導入したバッテリを1個以上搭載していればOK 18: 予備1個購入→搭載（R11降ろす）
| 搭載バッテリ（新） | 3 | 3 | 3 | 6 |  |  | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18
| 搭載バッテリ（旧） | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14
| 予備バッテリ購入数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
予備バッテリ | 購入数（年度計）
購入数（累計）
判定 | 全車に耐用年数内の電池1個以上
凡例
新規配備／機器更新（新品電池2個付属）
保守点検（新品電池1個付属）
予備バッテリ購入
車両間でのバッテリ入替（購入なし）
実績年度（R3〜R8）
※「搭載バッテリ（新）（旧）」は、その年度末時点で各車に積んでいる2個の電池の導入年度。
※ 購入数・判定はすべて数式。判定基準（B3）を書き換えると全年度の判定が再計算される（搭載計画そのものは自動では変わらない）。
※ 判定は R9 以降のみ（R3〜R8 は実績のため「－」）。B3=4 のとき全年度「○」。
※ R9の予備バッテリ購入は0個。救2の機器更新で新品2個が入るため。

## 作業手順
年度ごとのバッテリ入替・購入作業
各年度に行う作業。購入がない年度も入替作業が必要なので注意。
【3年維持版】（導入年度＋2年度以内の電池を1個以上維持）
年度 | 実施内容 | 購入数 | 備考
9 | 救2機器更新。旧救2本体（電池R3・R7）を救4へ載せ替え／救2の新品1個と救1のR3を交換 | 0 | 入替のみ（購入なし）
10 | 1個購入 → 救4に搭載（R3を降ろす） | 1 | 購入あり
11 | 1個購入 → 救3に搭載（R3を降ろす） | 1 | 購入あり
12 | 救3機器更新。新品1個 → 救2へ／旧救3本体のR11 → 救1へ | 0 | 入替のみ（購入なし）
13 | 救2保守点検の新品 → 救4へ | 0 | 入替のみ（購入なし）
14 | 救4機器更新。旧救4本体のR13 → 救1へ | 0 | 入替のみ（購入なし）
15 | 救4の新品予備1個 → 救2へ（救2のR9を救4へ）／1個購入 → 救3に搭載 | 1 | 購入あり
16 | 救3保守点検の新品 → 救1へ | 0 | 入替のみ（購入なし）
17 | 救4保守点検（新品1個）／1個購入 → 救2に搭載 | 1 | 購入あり
18 | 1個購入 → 救3に搭載 | 1 | 購入あり
19 | 1個購入 → 救1に搭載 | 1 | 購入あり
合計
【4年維持版】（導入年度＋3年度以内の電池を1個以上維持）
年度 | 実施内容 | 購入数 | 備考
9 | 救2機器更新。旧救2本体（電池R3・R7）を救4へ載せ替え（購入なし） | 0 | 入替のみ（購入なし）
10 | 救2の新品1個と救1のR3を交換 | 0 | 入替のみ（購入なし）
11 | 1個購入 → 救4に搭載（R3を降ろす） | 1 | 購入あり
12 | 救3機器更新。新品1個 → 救1へ（救1のR6を降ろす） | 0 | 入替のみ（購入なし）
13 | 救2保守点検（新品1個） | 0 | 入替のみ（購入なし）
14 | 救4機器更新。新品1個 → 救1へ（救1のR9を降ろす） | 0 | 入替のみ（購入なし）
16 | 救3保守点検（新品1個） | 0 | 入替のみ（購入なし）
17 | 救4保守点検の新品 → 救2へ | 0 | 入替のみ（購入なし）
18 | 2個購入 → 救1・救4に搭載 | 2 | 購入あり
合計
※ R9は両案とも購入0個。救急犬山2の機器更新で新品バッテリ2個が入るため。
※ R7（実績）に救急犬山1の車両更新があり、ルーカスは購入せず救急犬山4の本体を載せ替えている。救急犬山4はR9に旧救急犬山2本体を受領するまで積載なし。
※ 「交換」は2台の車の間で電池を入れ替えること。「→○○へ」は付属してきた新品を別の車に回すこと。
※ 機器更新で外した旧本体に付いていた電池は、新本体で使用できるか事前にメーカーへ要確認。

## 前提条件
前提条件・元資料の内容
本計画の計算根拠。数値を見直す場合はここを確認すること。
1．機器及び付属品の耐用期間（元資料より）
LUCAS3本体 | 8年
バッテリ | 3年〜4年 | 使用頻度と実際は3年目にバッテリエラー表示
2．バッテリの供給元（付属する新品の個数）
新規配備 | 新品2個
機器更新（車両更新） | 新品2個 | 新規配備と同じ
保守点検 | 新品1個 | 保守点検プランは「基本保守点検」
予備バッテリ購入 | 購入した個数 | 不足分のみ購入
3．判定ルール
各車の搭載数 | 2個
3年維持版 | 2個のうち1個が「導入年度＋2年度以内」ならOK
4年維持版 | 2個のうち1個が「導入年度＋3年度以内」ならOK
購入数の考え方 | 配備台数 − 直近N年度に入った付属の新品数 − 同じ期間の購入数（0未満は0） | 期限が来た年度に、足りない分だけ購入
延命の扱い | 交換推奨は3〜4年だが、新品が来るまでは使用を継続（延命）
4．機器スケジュール ※年度は元資料（2026.5修正）のまま。載せ替え先のみ修正
車両 | 新規配備 | 保守点検 | 機器更新（車両更新）
救急犬山1 | ― | ―（元資料に記載なし） | R7 車両更新。ルーカスは購入せず救4の本体を載せ替え
救急犬山2 | R3 | R7、R13 | R9 旧本体は救4へ載せ替え
救急犬山3 | R3 | R8、R16 | R12
救急犬山4 | R3 | R6、R17 | R14 ※R7〜R8は積載なし、R9に旧救2本体を受領
5．元資料の備考
・LUCAS本体の更新は、救急車車両更新(11年)併せて実施する。
・保守点検は出動件数の多い車両の機器から順に実施する。
・保守点検プランはLUCAS3メンテナンスサービス表の「基本保守点検」とする。
・バッテリは保守点検時に新品1個が付属するが、保守点検とは別に予備バッテリの購入を行い、常に耐用年数内のバッテリが1つは積載されている状態で運用を行う。
6．本計画で置いた前提
・R7に救急犬山1の車両更新。ルーカス本体は購入せず、救急犬山4の本体（バッテリR3・R6付き）を救急犬山1へ載せ替える。
・R7〜R8の間、救急犬山4は積載なし（この期間はバッテリ計画の対象外）。
・R9に、旧救急犬山2本体（バッテリR3・R7付き）を救急犬山4へ載せ替える。
・機器更新で外した旧本体のバッテリは、他の車で再利用する。
・救急犬山1の本体更新は元資料に記載がないため、本計画には含めていない。
・R3〜R8は実績として扱い、購入計画はR9（令和9年度）以降を対象とする。
7．要確認事項
・旧本体から外したバッテリが新本体でそのまま使用できるか（メーカー確認）。
・救急犬山1の本体は R3配備（旧救4）のため、耐用期間8年は R11 に到達する。R11以降の本体の取扱い（救3・救4の旧本体を回すか等）は元資料に記載がなく、別途検討が必要。
・救急犬山1には保守点検が組まれていない（元資料の表に記載がない）ため、本計画もそのまま組んでいる。点検を入れる場合は購入数が変わる。
・車両間でバッテリを入れ替える運用が可能か（管理簿・資器材管理上の取扱い）。
・入替を行わない場合は、比較まとめシートの「参考」行（3年版12個／4年版5個）となる。